2022年度医学装备技术参数表

| 项目名称 | 中频离子导入治疗仪 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请科室 |  |  |  |
| 中医科 |  |  |  |
| 总体要求： - 产品需符合以下国家、行业标准 - GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 - GB 9706.15-2008《医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求》 功能需求： 用于药物导入治疗 技术参数： 1.中频基波波形：中频脉冲方波； 2.低频调制波形：方波、锯齿波、三角波、棱形波、正弦波及混合波； 3.输出信号极性：按摩模式为对称波形，导入模式波形主要为非对称波形； 4.低频脉冲频率：1～440Hz； 5.中频脉冲频率：1250～4000Hz； 6.输出强度范围：0～99共100级步进可调； 7.定时时间：设定范围1～60分钟，默认30分钟； 8.最大输出电流：＜100mA； 9.使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz； 10.输入功率：＜100VA； 11.显示：触摸式液晶显示屏，中文菜单； 12.治疗模式：具备中频按摩、药物导入多种治疗模式； 13.输出通道：两通道独立输出，可同时治疗2人 其他需说明的情况： - 若本项目所涉及项目为国家强制检定目录内的计量器具，须在验收时提供检定校准证书即计量报告。（首检） - 免费维保期内应提供每年≥4次的预防性维护与≥1次的质控服务，并提供相关记录（一式两份交给使用科室+医学装备处） 工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 修改意见： |  |  |  |
| 临床科室负责人意见： 负责人签名 年 月 日 |  |  |  |
| 医学装备处负责人意见： 负责人签名 年 月 日 |  |  |  |