总体要求：

产品需符合以下国家、行业标准

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.GB 9706.15-2008《医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求》

功能需求：

用于药物导入治疗

技术参数：

- 治疗电流：多元编码动态调制的中频电流

- 输出波形：直流叠加低频方波脉冲、直流叠加低频方波调制脉冲、低频方波脉宽调制式中频脉冲、方波、锯齿波、三角波、菱形波、正弦波等

- 工作频率：治疗仪的中频基波工作频率为2000Hz，频率允差±10%；低频调制中频调制频率应在0～150Hz范围内；低频方波脉宽调制频率为75Hz，频率允差±10%。

- 脉冲宽度：0.220ms±20%

- 调幅宽度：10～80%，允差±5%

- 直流分量：大于1V，小于20V

- 输出强度：输出强度调节：0~99共100级步进调节

- 定时时间：自动设定25分钟，人工设定1～60分钟

- 热疗温度：温度可控制在25℃～60℃之间

- 热疗电源：0～5共6级步进调节

- 磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

其他需说明的情况：

- 若本项目所涉及项目为国家强制检定目录内的计量器具，须在验收时提供检定校准证书即计量报告。（首检）

- 免费维保期内应提供每年≥4次的预防性维护与≥1次的质控服务，并提供相关记录（一式两份交给使用科室+医学装备处）