恒温箱技术参数表

功能需求：

用于加温液体,在箱内温度达到设定值时放入液体，加热快，保温好，温度波动小，对本身加热的药物和液体无明显影响，较少产生气泡或者气体产物。

技术参数：

1、有效容积：箱内有效容积≥111L；

2、温度控制:可设定温度≥26-50℃，温度显示精度 0.1℃，配备≥7寸高分辨率液晶显示屏；

3、温度均匀性：采用整体发泡设计，发泡层厚度≥60mm，保温效果好，设定37℃下箱内温度均匀性±3℃；

4、门体结构：采用双层钢化玻璃门，可清晰观察箱内物品；

5、紫外杀菌：配紫外线杀菌灯，≥三种模式可选；

6、过热保护：配备上下双传感器，加热器部分过热、过流保护，超温自动切断，从而保障加温安全；

7、安全系统：可实现高低温报警、传感故障报警、开门报警；

8、数据存储：报警记录、运行记录有迹可循，可对一周内的温度记录随时查看；

9、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内一目了然；

10、节能降噪：没有外部风机、压缩机等，噪音低于30分贝；

11、安全保障：门体采用暗锁，一把钥匙一把锁的结构，实现储物安全；

其他需说明的情况：

1、设备免费维保期内应按国家质量控制相关法规要求提供维保记录及质控记录，维保及预防性维护每年≥4次/年；质控≥1次/年。（以上记录一式两份，使用科室签字后科室+医学工程处各一份）

2、设备验收时应提供以下文件的纸质版+电子版文件：

(1)	中文说明书（纸质版+电子版）

(2)	简易操作说明（卡片/塑封文件+电子版）